|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件编号：JP/JK-YF-013-2015 | 自编号： | 受控状态：受控 |
| 密级： 公开 | 生效日期： | 版本号： |
| 编制： | 审核： | 批准： |

|  |
| --- |
| **受控文件** |

|  |  |
| --- | --- |
| **发文部门** |  |
| **发文日期** | 年 月 日 |

**每日个人开发日志**

**成都金盘电子科大多媒体技术有限公司**

Chengdu Gold Disk UESTC Multimedia Technology Co.,Ltd.

**四川省医学数字影像与通讯（DICOM）标准工程实验室**

DICOM Standard Engineering Laboratory of Sichuan

版本号Ver: 移动版B/S DICOM 处理服务Build 20180802

修 改 人：王小波

修改时间：2018-08-02

事务号: 无

修改：1.添加内镜检查类型OT查看

2.针对现场超声、内镜等非dicom图信息不全的情况下，使用调用参数进行修改图像在传图

实现方法：添加内镜检查类型OT逻辑判断

需求范围：影像调用

设计方法：优化调用界面

影响模块：PACS及第三方调阅接口

部署和配置：直接将软件拷贝到以前部署的目录，替换原war。

版本号Ver: 移动版B/S DICOM 处理服务Build 20180711

修 改 人：王小波

修改时间：2018-07-11

事务号: 无

修改：1.添加CR与DX调用类型的逻辑判断

实现方法：添加CR与DX调用类型的逻辑判断

需求范围：影像调用

设计方法：优化调用界面

影响模块：PACS及第三方调阅接口

部署和配置：直接将软件拷贝到以前部署的目录，替换原war。

版本号Ver: 移动版B/S DICOM 处理服务Build 20170428

修 改 人：王小波

修改时间：2017-04-28

事务号: 无

修改：1.调用影像出现部分影像调用失败的情况，解决因并发导致，页面读取后台转换请求失败的情况

实现方法：在请求转换jpg图像时，在servlet请求方法加入synchronized同步块机制

需求范围：影像调用

设计方法：优化调用界面

影响模块：PACS及第三方调阅接口

部署和配置：直接将软件拷贝到以前部署的目录，替换原war。

版本号Ver: 移动版B/S DICOM处理服务Build 20170424

修 改 人：王小波

修改时间：2017-04-24

事务号: 无

修改：调阅影像

实现方法：修改调用服务，处理第一次客户端调用时出现，影像查询参数丢掉的问题  
需求范围：修改影像调用服务，在查询参数为空的情况下，添加本地配置的读取

设计方法：优化服务类

影响模块：调阅影像。

部署和配置：直接将软件拷贝到以前部署的目录，替换原war。

版本号Ver: 移动版B/S DICOM处理服务Build 20170331

修 改 人：王小波

修改时间：2017-03-31

事务号: 无

修改：调阅影像

实现方法：修改开源服务DCM4CHEE，处理后缀dcm文件调阅时报错的问题  
需求范围：修改开源服务DCM4CHEE中类StoreScp，去掉dcm影像文件名过长导致，影响文件大小的判断

设计方法：优化服务类

影响模块：调阅影像。

部署和配置：直接将软件拷贝到以前部署的目录，替换原war。

版本号Ver: 移动版B/S DICOM处理服务Build 20170116

修 改 人：王小波

修改时间：2017-01-16

事务号: 无

修改：调阅影像

实现方法：修改影像调用，判断CR类型时窗宽窗位的调节幅度   
需求范围：修改影像调用，针对CR、DR类型影像调节窗宽窗位不明显的问题

设计方法：优化影像调用，窗宽窗位调节幅度

影响模块：调阅影像。

部署和配置：直接将软件拷贝到以前部署的目录，替换原war。

版本号Ver: 移动版B/S DICOM处理服务Build 20161226

修 改 人：王小波

修改时间：2016-12-26

事务号: 无

修改：调用接口服务

实现方法：修改接口调用，配合会诊平台添加影像调用参数判断   
需求范围：修改接口参数，针对会诊平台添加参数

设计方法：优化接口参数

影响模块：PACS及第三方调阅接口

部署和配置：直接将软件拷贝到以前部署的目录，替换原war。

版本号Ver: 移动版B/S DICOM处理服务Build 20161215

修 改 人：王小波

修改时间：2016-12-15

事务号: GDSCSWORK-1057

修改：移动端初始打开的dicom图与原图差异较大

实现方法：修改ImageServlet方法，屏蔽灰度处理代码;

需求范围：移动端Dicom浏览图与PC端存在差异

设计方法：修改ImageServlet方法

影响模块：第三方调阅接口查看dicom影像

部署和配置：直接将软件拷贝到以前部署的目录，替换原war

版本号Ver: 移动版B/S DICOM处理服务Build 20161122

修 改 人：王小波

修改时间：2016-11-22

事务号: GDSCSWORK-1057

修改：在chrome浏览器运行时，点击工具栏中的重置按钮时出现跳转到series.html页面的问题

实现方法：修改脚本Rasterhandlers.js中的函数resettool函数事件，注释closeToolbar函数（重复调用的原因）;

需求范围：在chrome浏览器影像使用工具栏时

设计方法：修改Rasterhandlers.js脚本

影响模块：第三方调阅接口查看dicom影像，使用工具栏复原时

部署和配置：直接将软件拷贝到以前部署的目录，替换原war

版本号Ver: 移动版B/S DICOM处理服务Build 20161118

修 改 人：王小波

修改时间：2016-11-18

事务号: GDSCSWORK-1057

修改：修改CR类型影像查看时出现显示不正常的问题。

实现方法：修改影像查看时脚本读取影像的逻辑判断

需求范围：CR类型影像查看时

设计方法：添加脚本进行判断

影响模块：第三方调阅接口查看dicom影像

部署和配置：直接将软件拷贝到以前部署的目录，替换原war

版本号Ver: 移动版B/S DICOM处理服务Build 20161110

修 改 人：王小波

修改时间：2016-11-10

事务号: GDSCSWORK-1057

修改：修改初始化打开dicom序列界面返回问题。

实现方法：根据查询的记录进行判断，为一条的情况下隐藏返回按钮

需求范围：初始化打开dicom序列界面

设计方法：添加脚本进行判断

影响模块：第三方调阅接口查看dicom影像

部署和配置：直接将软件拷贝到以前部署的目录，替换原war

版本号Ver: 移动版B/S DICOM处理服务Build 20161109

修 改 人：王小波

修改时间：2016-11-09

事务号: GDSCSWORK-1057

修改：修改预览图打开dicom为彩色影像的问题。

实现方法：后台在添加处理函数，动态将图像去除彩色部分

需求范围：动态打开查看dicom影像

设计方法：后台服务添加逻辑去除影像彩色部分

影响模块：第三方调阅接口查看dicom影像

部署和配置：直接将软件拷贝到以前部署的目录，替换原war

版本号Ver: 移动版B/S DICOM处理服务Build 20161108

修 改 人：王小波

修改时间：2016-11-08

事务号: GDSCSWORK-1057

修改：修改初始化打开dicom为彩色影像的问题。

实现方法：在初始化及切换脚本添加处理函数，动态将图像去除彩色部分

需求范围：动态打开查看dicom影像

设计方法：添加脚本，去除影像彩色部分

影响模块：第三方调阅接口查看dicom影像

部署和配置：直接将软件拷贝到以前部署的目录，替换原war

版本号Ver: 移动版B/S DICOM处理服务Build 20161104

修 改 人：王小波

修改时间：2016-11-04

事务号: GDSCSWORK-1057

修改：后台添加历史影像调用服务方法。

实现方法：页面添加对应加载函数，实现对应下载动画

需求范围：提供与PACS对应的接口方案

设计方法：后台添加接口功能，实现影像调阅体验

影响模块：第三方调阅接口模块

部署和配置：直接将软件拷贝到以前部署的目录，替换原war

版本号Ver: 移动版B/S DICOM处理服务Build 20161028

修 改 人：王小波

修改时间：2016-10-28

事务号: 无

修改：后台添加历史影像调用服务方法。

实现方法：后台添加查询影像是否存在方法QueryIsExistServlet、下载历史影像服务方法DownPicServlert

需求范围：提供与PACS对应的接口方案

设计方法：后台添加接口功能，实现影像调阅

影响模块：第三方调阅接口模块

部署和配置：直接将软件拷贝到以前部署的目录，替换原war

版本号Ver: 移动版B/S DICOM处理服务Build 20161024

修 改 人：王小波

修改时间：2016-10-24

事务号: 无

修改：添加jump.html接口跳转页面，获取接口参数

实现方法：添加jump.html接口跳转页面，使用脚本进行参数获取，并使用html5的localStorage进行参数本地存储  
需求范围：提供与PC版对应的接口方案

设计方法：使用PC版本接口方案，实现影像调阅

影响模块：第三方调阅接口模块

部署和配置：直接将软件拷贝到以前部署的目录，替换原war

版本号Ver: 移动版B/S DICOM处理服务Build 20161014

修 改 人：王小波

修改时间：2016-10-14

事务号: 无

修改：初始版本导入

实现方法：无   
需求范围：无

设计方法：无

影响模块：无

部署和配置：直接将软件拷贝到以前部署的目录，替换原war。